## VETERINARSKA OPREMA ZA RAZPIS
7/2.4.9. POPIS MEDICINSKE (VETERINARSKE) OPREME)
KOT NA PRIMER ALI ENAKOVREDNO:
| naziv veterinarske opreme | kos | proizvajalec | tip | kat št. | cena/kos | skupaj
1 | Omara za orožje_ OMON1 - Zunanje mere mm: 1500/400/430 Višina/Širina/Globina - Notranje mere mm: 1375/275/265 Višina/Širina/Globina - Višina trezorja: 180 mm - Stopnja varnosti: Varnostna stopnja VDMA 24992 „B“ - Zaklepanje: Elektronska ključavnica - Maksimalno število orožij: 4 - Teža kg: 200.00 kg - Volumen l: 196,00 l Del za orožje mora biti ločen od predalov za pripomočke | 1 | Waidmann | 4 EL | T05291 | 0 | 0
2 | Dvotemperaturna omara za zdravila_ OMZ1 Lokacija: A.6 • Hladilni del zmogljivosti najmanj 200l • Zamrzovalni del zmogljivosti najmanj 80l • Višine največ 210 cm • Vrsta aparata: prostostoječi • Odtaljevanje hladilnik avtomatsko (oziroma NoFrost tehnologija) • Odtaljevanje zamrzovalnik da • Temperaturno območje najmanj med: hladilnik: +3°C do +5°C  zamrzovalnik: -9°C do -30°C • Material notranje posode bela plastika • Vrsta nadzora elektronski • Prikaz temperature zunanje - digitalno • Motnja: Opozorilni signal vizualno in akustično • Police -nastavljive • Police - material plastificirane rešetke • Klimatski razred najmanj N-T • Energetski razred najmanj A+ • Napetost 220-240V | 1 | LIEBHERR | LCv 4010 |  | 0 | 0
3 | Batni brez-oljni kompresor s adsorpcijskim sušilcem zraka in filtri čistosti_ KOM1 Lokacija: A.6 • Batni brez-oljni kompresor naslednjih tehničnih karakteristik: o Tlačna posoda z atestom volumna najmanj 90 L o Pretok zraka najmanj 280l/min o Efektivna dobava zraka pri tlaku 10 Bar najmanj 212 l/min o Maksimalni tlak najmanj 10 bar o Moč motorja najmanj 1,5 kW o Minimalni obrati 1450 /min o Tiho delovanje (po ISO 1217), največ 80 dB • Adsorbcijski sušilec zraka: o Pretok zraka najmanj 330 l/min o Maximalni tlak 16 bar o Tlačni priključek 1/2''
| • Pred-filter tipa QFI 05 z indikatorjem zamašenosti o Pretok zraka 500 l/min o Maksimalni tlak 16 bar o Filtracija zraka 5 mg/m3 o Tlačni priključek 1/2'' • Mikrofilter tip PFI 05 z indikatorjem zamašenosti o Pretok zraka 500 l/min o Maksimalni tlak 16 bar o Filtracija zraka 1 mg/m3 o Tlačni priključek 1/2'' • Koalescenčni filter tip CFI 05 z indikatorjem zamašenosti o Pretok zraka 500 l/min o Maksimalni tlak 16 bar o Filtracija zraka 0,1 mg/m3 o Tlačni priključek 1/2'' • Aktivni karbonski filter tip HFI 05 z indikatorjem zamašenosti o Pretok zraka 500 l/min o Maksimalni tlak 16 bar o Filtracija zraka 0,1 mg/m3 o Tlačni priključek 1/2'' • Pooblaščeni zagon ob dostavi • Vsaj enoletna garancija za aparat. • Dokumentacijo skladno z zakonodajo (ateste, garancijski list, navodila za varno uporabo in vzdrževanje) • Zagotovljen servis v Sloveniji z zalogo rezervnih delov • Nadomestni aparat v primeru večjih okvar | 1 | langus | O-279_90 |  | 0 | 0
4 | Tehtnica za živali_ TEHŽ1 Lokacija: A.7 • Digitalni zaslon, ki ga je mogoče pritrditi na steno • Priključitev na električno omrežje • Programsko opremo, ki omogoča prikaz stabilnih rezultatov tudi v primeru tehtanja nemirnih živali (dinamično tehtanje živali) • Tehtnica omogoča vgradnjo tehtne ploščadi v tla in s tem izravnavo s tlemi • Višina tehtne ploščadi 50 mm, dolžina 900mm in širina 550mm • območje delovanja do 150kg • razdelek 50g • ponovljivost 50g • linearnost 100g • merilna plošča inox • možnost delovanja na baterije • TARE, ZERO funkcija • garancija najmanj 3 leta | 1 | EICKEMEYER | SLIM LINE PLATFORM SCALE |  | 0 | 0
5 | Pregledovalna miza_MPK1 Lokacije: A.7, A.17, A23 • Iz nerjaveče pločevine (najmanj 304) • Na kolesih, ki jih je moč zakleniti • Dolžine 120 do 130 cm • Širine 55 do 65 cm • Višine 80 do 85 cm | 3 | EICKEMEYER | Examination table stainless |  | 0 | 0
6 | Prenosni RTG_ RTG1 Lokacija: A.15 • Nastavitve visoke napetosti: 120 kV / 100 MAS (30 mA) • Nastavitve visokeg toka: 50 kV / 32 MAS (100 mA) • Nastavitve kV: 40 do 120 kV (po 1 kV) • Nastavitve MAS: 0,3 do 100 MAS (26 nastavitev) • Generator: Visoko frekvenčni pretvornik, 5 kW nazivna moč • Goriščna točka: 1,8 mm • Kolimator: osvetlitev polja z 30 sekundnim časovnikom ter križno označbo • kabel: najmanj 3 m • Ročno stikalo: Dvostopenjsko, tip Deadman z navitim kablom ali brezžično • Teža: največ 13 kg | 1 | EICKEMEYER | HiRay 5 |  | 0 | 0
7 | RTG MIZA_ MRTG1 Lokacija: A.15 • Združljiva z vsemi glavnimi prenosnimi RTG napravami • Popolna nastavitev RTG • Gladko gibanje v vsaki vodoravni smeri • Nožno tiho zaklepanje mize v položaj • Podpovršinski samocentrirni kasetni pladenj • 4 quick-release oporniki za privez • Primerno za kasete, CR plošče in DR plošče | 1 | EICKEMEYER | x-rax machine floating tabletop |  | 0 | 0
8 | DR SISTEM: Lokacija: A.15 • DR plošča 14''x17'' • TFT matrika • CSl brez vmesnega sloja med Csl in TFT matriko • r- DQE pri vhodni dozi 1uGy =>2,5 • enodelna konstrukcija iz karbona • zaščita TFT z dvojnim steklom • brežični prenos podatkov • kapacitivna baterija do najmanj 200 posnetkov • polnilni čas do polne baterije 30 min, oziroma 60min s prenosnim polnilcem • možnost različne programske opreme • napredni zajemalec slike in obdelava slike • All in one zajemalec slike, obdelava in PACS sistem z možnostjo MWM, in opcijami zajema slike in pregleda slike preko 'remote' iPAD aplikacije, dodatnimi pregledovalnimi postajami s polno opremo merilnih orodij, pošiljanje slik na drug server, USB, DVD, NAS podpora, UPS podpora in VPN dostop | 1 | AERO DR S2 |  |  | 0 | 0
9 | Utrazvočni aparat_ UZ1 Lokacija: A.15 • Mobilni ultrazvočni aparat z najnovejšo digitalno tehnologijo (letnik 1. izdelave 2014 ali novejši) • Aplikacije za preiskavo srca, abdomna, ožilja in mehkih delov • Izdelava poročila v obliki primerni za tiskanje na laserskem tiskalniku formata A4 • Kombinirano napajanje (električno omrežje 220V, baterija s časom delovanja najmanj 90 min) • Čas zagona ob vklopu največ 30 sekund, ob zagonu iz pripravljenosti največ 10 sekund • Mobilni podstavek omogoča nastavitve po višini, do stojne višine (delo stoje) • Masa aparata z baterijo ne več kot 6 kg • Trije enakovredni priklopi za UZ sonde neodvisno od vrste napajanja (delovanje tudi na baterijo) • Velikost prikazovalnika vsaj 39. cm, ločljivosti vsaj 1920x1080 točk (HD), v LED izvedbi, z avtomatskim nastavljanjem osvetlitve glede na svetlost v prostoru • Interaktivna upravljalna konzola z osvetljenimi gumbi • Zahtevani prikazi: o B o M o Barvni dopler o Barvni power dopler o Usmerjeni (direkcionalni) power dopler o Pulzni dopler (PW) o Kontinuirani dopler (CW) o Kombinacije prikazov: B+B (dual), 4B (quad), B+ barvni dopler+PW (triplex), M+barvni dopler, B + barvni dopler • Optimizacija slike z enim gumbom (Bgain+ barvni gain+ PW/CW velikost krivulje) • Sestavljeni prikaz na vseh sondah (spatial compound), vsaj 4 stopnje in izklop • Algoritem za odstranjevanje šuma v sliki (speckle reduction) z nastavljivimi stopnjami podprto na vseh sondah • Trapezoidni prikaz in zamaknjeni (steer) B način na linearni sondi • Povečava (zoom) na živi in zamrznjeni sliki vsaj 0,8 – 10 x • Multifrekvenčne sonde, morajo delovati na vsaj 6 frekvencah, ki jih je možno izbirati ročno • Vse sonde morajo podpirati harmonični prikaz • Shranjevanje podatkov in slik na vgrajen disk SSD izvedbe v RAW obliki (omogoča naknadno spreminjanje parametrov povečave, ojačanja (gain) pri B sliki in barvnem/power doplerju, sive skale ter opravljanje naknadnih B meritev) • HDMI izhod za priklop dodatnega monitorja • Vsaj dva USB 3.0 priklopa za periferno opremo (spominski medij, tiskalnik) • Vgrajen WiFi vmesnik za povezavo v lokalno omrežje • Zahtevane ultrazvočne sonde: o Kardiološka (fazna) sonda, mono-kristalna izvedba, frekvenčno območje 1-5MHz, kot skeniranja 90°, z možnostjo nadgradnje. o Konveksna sonda , frekvenčno območje 2-5MHz, kot skeniranja 90°, radij 6 cm o Konveksna sonda , frekvenčno območje 3-11MHz, kot skeniranja 120°, radij 1,5 cm • Možnost nadgradnje: o Linearna sonda 3-12MHz, radij 3,8 cm o EKG modul za sinhronizacijo kardioloških meritev o Programski modul za anatomski M-način s tremi prosto nastavljivimi presečnimi ravninami o Programska oprema za tkivni barvni doplerski prikaz (TDI) o Programski modul za uporabo kontrastnih sredstev o Programski modul za panoramski prikaz vsaj 100 cm z možnostjo rotacije 0-355°
| • Algoritem za odstranjevanje šuma v sliki (speckle reduction) z nastavljivimi stopnjami podprto na vseh sondah • Trapezoidni prikaz in zamaknjeni (steer) B način na linearni sondi • Povečava (zoom) na živi in zamrznjeni sliki vsaj 0,8 – 10 x • Multifrekvenčne sonde, morajo delovati na vsaj 6 frekvencah, ki jih je možno izbirati ročno • Vse sonde morajo podpirati harmonični prikaz • Shranjevanje podatkov in slik na vgrajen disk SSD izvedbe v RAW obliki (omogoča naknadno spreminjanje parametrov povečave, ojačanja (gain) pri B sliki in barvnem/power doplerju, sive skale ter opravljanje naknadnih B meritev) • HDMI izhod za priklop dodatnega monitorja • Vsaj dva USB 3.0 priklopa za periferno opremo (spominski medij, tiskalnik) • Vgrajen WiFi vmesnik za povezavo v lokalno omrežje • Zahtevane ultrazvočne sonde: o Kardiološka (fazna) sonda, mono-kristalna izvedba, frekvenčno območje 1-5MHz, kot skeniranja 90°, z možnostjo nadgradnje. o Konveksna sonda , frekvenčno območje 2-5MHz, kot skeniranja 90°, radij 6 cm o Konveksna sonda , frekvenčno območje 3-11MHz, kot skeniranja 120°, radij 1,5 cm • Možnost nadgradnje: o Linearna sonda 3-12MHz, radij 3,8 cm o EKG modul za sinhronizacijo kardioloških meritev o Programski modul za anatomski M-način s tremi prosto nastavljivimi presečnimi ravninami o Programska oprema za tkivni barvni doplerski prikaz (TDI) o Programski modul za uporabo kontrastnih sredstev o Programski modul za panoramski prikaz vsaj 100 cm z možnostjo rotacije 0-355° | 1 | MINDRAY | M9 |  | 0 | 0
10 | MIKROSKOP Lokacija: A.16 Mikroskop za svetlo polje (BF). Osvetlitev-presevna v LED tehnologiji. Mizica-samodejno vračanje v fokus, desno upravljanje, držalo za dva preparata. Mikro in makro pomik z nastavitvijo trdote. Okularji 10x povečave z dioptrijsko nastavitvijo 20mm F.O.V. Trinokularni z nastavitvijo med očesne razdalje in vsaj 20mm F.O.V. Nastavitev tubusa po višini: dva nivoja. Objektivi 4x, 10x,40x in 100x oljni, vsaj PLAN kvalitete. Kondenzor 1,25 N.A. HD digitalna video kamera 5 Mpix z možnostjo direktne priključitve na projektor ali monitor: HDMI in USB priključek. Program za zajem in obdelavo slike in enostavna merjenja. Adapter za zajem čim večje slike. | 1 | NIKON | Trinokularni NIKON Eclipse E200-LED mikroskop SET |  | 0 | 0
11 | Biokemijski in elektrolitski analizator za uporabo v veterinarski medicini Lokacija: A.16 • • delovanje na principu mokre biokemije • možnost prenosa in delovanja na terenu (masa do 5 kg) • brez obveznih vzdrževalnih ukrepov • možnost preiskave za poljubne živalske vrste (vsaj 90 vrst) • vsaj 26 različnih parametrov (ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BA, BUN, Ca, CHOL, CHW, CK, Cl, CRE, GGT, GLOB, GLU, K, Mg, Na, PHOS, T4, TBil, tCO2, TP, UA, PHB) • način profilnih preiskav • ekrana na dotik in slikovni meni • omogoča pregled polne krvi, seruma ali plazme, • potrebuje največ 150 uL vzorca polne krvi, ne glede na velikost profila • brez potrebe po predpripravi vzorca (brez obveznega centrifugiranja) • rezultati v vsaj 15 minutah • preverjanje motenj zaradi hemolize, lipemije in ikterusa • preprosta integracija s hematološkim analizatorjem • preprosta integracija z zunanjimi tiskalniki in računalniki, brez doplačila za programsko opremo • možnost internega shranjevanja vsaj 1.000 vzorcev • brezplačna nadgradnja programske opreme • kalibracija in kontrola kvalitete samodejno pred vsako analizo vzorca, opozori na morebitne napake (IQC – Intellegent Quality Control) • Dodatni potrošni material (epruvete, brizge, termo papir za vgrajeni tiskalnik...) poljuben • brezplačna menjava zavrženih reagentov zaradi napake analizatorja, reagentov ali vzorca. | 1 | ABAXIS | VetScan VS2 |  | 0 | 0
12 | Hematološki analizator za uporabo v veterinarski medicini Lokacija: A.16 • Delovanje na principu impedance • ekrana na dotik in slikovni meni • možnost preiskave za vsaj 15 različnih živalskih vrst • vsaj 5 delna diferencialna KKS • vsaj 20 parametrov z neposredno merjenim številom eozinofilcev • izris vsaj 4 histogramov • validiran za pregled torakalnih, perikardialnih, abdominalnih punktatov in sinovialne tekočine • rezultati v manj kot 15 minutah • potrebuje največ 50 uL vzorca krvi • preprosta integracija z biokemijsko - elektrolitskim analizatorjem • preprosta integracija z zunanjimi tiskalniki in računalniki, brez doplačila za programsko opremo • možnost internega shranjevanja vsaj 1.000 vzorcev • brezplačna nadgradnja programske opreme • Dodatni potrošni material (epruvete, brizge, termo papir za vgrajeni tiskalnik...) poljuben • avtomatizirano preverjanje čistosti in delovanja sistema (preko praznih ('blank') meritev) • minimalni vzdrževalni ukrepi s samodejnim opozarjanjem in vodičem čez postopek • spremljanje spreminjana stanja parametrov KKS za željenega pacienta med posameznimi pregledi ('trending') | 1 | ABAXIS | VetScan HM5 |  | 0 | 0
13 | Centrifuga namizna Lokacija: A.16 • Za vsaj šest 15 ml epruvet, reduktor za 2ml • Nastavljiva hitrost od 0 do maximalne hitrosti 4.500 obratov/min • vgrajen ''Timer''(čas delovanja do vsaj 60 min) • Varnostni zapah ustavi motor, ko je pokrov odprt Garancija vsaj 1 leto | 1 |  |  |  | 0 | 0
14 | Hladilnik laboratorijski_ HLAB1 Lokacija: A.16 • Material notranjosti zabojnikov: bela plastika • Zaobljeni robovi v notranjosti • Izolacija (mm): toplotna izolacija iz okolju prijaznih materialov debeline 40 mm • Stropna osvetlitev z ločenim stikalom • Police: 4 rešetke s plastično prevleko (3 nastavljive) • Polna krilna samozaporna vrata desno ali levo odpiranje • Vgrajena ključavnica za zaklepanje vrat • Regulacija delovanja z elektronskim regulatorjem • Prikaz temperature: zunanje - digitalno • Opozorilni signal: optični in akustično • Optični in akustični temperaturni alarm • Optični in akustični alarm odprtja vrat • Vgrajen vmesnik RS 485 in brezpotencionalni prosti kontakt • Vgrajen varnostni protizamrzovalni termostat • Omara omogoča vgradnjo zunanje sonde za nadzor obratovanja • Potencialni kontakt • Odtaljevanje samodejno • Dinamično hlajenje • Avtomatsko izparevanje kondenzata • Klimatski razred: vsaj N-T • Poraba energije A+ • Napetost: 220-240V | 1 | LIEBHERR | LKUv 1610 |  | 0 | 0
15 | Analizator urinskih lističev Lokacija: A.16 • Analizator urinskih lističev dobavljivih na slovenskem trgu • Izpis rezultatov • Povezljivost z mrežo in drugimi aparaturami | 1 | insight |  |  | 0 | 0
16 | Inkubator_INK1 Lokacija: A.16 • Volumen 50l, zunanje dimenzije max 590 x 560 x 600 • Temperaturno področje Tambient od +5°C do ÷ 100 °C • Naravna cirkulacija zraka - brez ventilatorja • sistem pretoka zraka za zagotavljanje visokih temp. stabilnosti in homogenosti • Enostaven mikroprocesorski krmilnik z LED display-em • Časovnik ali kontinuirano delovanje • PID temperaturni regulator • Vizualni in zvočni alarm v primeru napake • LED indikacija prikazuje vsaj: o Delovanje grelcev o Program v odvijanju o Zaključek programa o Ustavitev programa o Napako temperaturnega zaznavala • Ločljivost prikaza in nastavitve temperature: 0.1 °C • Stabilnost temperature ± 0.1 °C • Homogenost temperature boljša od ± 2 °C • Nastavljiv izpuh • Sistem dvojnega varovanja proti previsoki temperaturi • Avtomatsko onemogočenje delovanja grelcev ko je temperatura 5°C nad nastavljeno temperaturo • Mehanski varnostni termostat • Notranje ohišje izdelano iz nerjavečih materialov kvalitete AISI 304 • Zapiralo z možnostjo zaklepanja • Vsaj dve nerjavni mrežni polici kvalitete AISI 304 • RS – 232 port za komunikacijo • Meni za kalibracijo temperaturne sonde • Navodila za delo z elektro shemo • CE izjavo o skladnosti | 1 | Kambič | I – 50 |  | 0 | 0
17 | Digestorij_DIG1 Lokacija: A.16 • Celotni digestorij s spodnjim delom izdelan iz nerjavnega materiala 304. • Delovna komora opremljena z lučjo in polico za odlaganje drobnih predmetov. • Odzračevanje izvedeno z ventilatorjem na vrhu komore s priključkom premera 200 mm. • Na komandni plošči vsaj tri enofazne šuko vtičnice, stikalo za luč in vklop ventilatorja z regulatorjem hitrosti ventilatorja. • Prednje okno izdelano iz kaljenega stekla in vloženo v drsna vodila tako, da ga je možno enostavno odpirati (dvigati in spuščati). • Steklo ima na prednji strani dve odprtini (premera 150 mm), skozi kateri je možno vstaviti roki za nemoteno delo v samem digestoriju. • Odprtini se zapirata s pokrovi iz akrilnega stekla. Zapiranje odpiranje je enostavno. • Spodnji del digestorija je oblikovan tako, da mogoča montažo inkubatorja, preostali del so police. • Delovna plošča od tal na višini 930 mm in izdelana iz nerjaveče pločevine kvalitete AISI 304-SB. • Vsi robovi delovne plošče so dvignjeni, da je preprečeno eventualno razlitje tekočin. • Širina je največ 1210mm, višina 24000 mm (vključno z ventilatorjem), globina 650mm | 1 | Kambič | D-1200 |  | 0 | 0
18 | Pregledovalna luč fiksna - stenska_ SVE1 Lokacija: A.17 • Stenska montaža • Osvetlitev v LED tehnologiji, življenska doba žarnic vsaj 40.000 ur • Svetilnost vsaj 45.000 lux • Temperatura svetlobe 4300K • barvni indeks svetlobnega odboja (Ra) vsaj 95 • regulator svetlobe 50 – 100% • nastavljiv fokus, velikost osvetljenega polja med 10 do 25 cm | 1 | dr. MACH | LED 120 F |  | 0 | 0
19 | Pregledovalna luč fiksna -stropna_ SVE2 Lokacija: A.23 in A.27 • Stropna montaža • Osvetlitev v LED tehnologiji, življenska doba žarnic vsaj 40.000 ur • Svetilnost vsaj 45.000 lux •Temperatura svetlobe 4300K • barvni indeks svetlobnega odboja (Ra) vsaj 95 • regulator svetlobe 50 – 100% • nastavljiv fokus, velikost osvetljenega polja med 10 do 25 cm • pritrditveni obroč za stropno montažo | 2 | dr. MACH | LED 120 F |  | 0 | 0
20 | Premično stojalo za infuzije_ STI1 Lokacija: A.17, A.21, A.23, A.24 in A.27 • Material nerjaveče jeklo (kakovosti 304) • Višina stojala za infuzijo na nosilcu od 1250 do 1950 mm nad • Vsaj 4 kljukice • Antistatična kolesa | 5 |  |  |  | 0 | 0
21 | Kirurška luč fiksna_ SVE3 Lokacija: A.21 • rotacija svetilke 360° • Osvetlitev v LED tehnologiji, življenska doba žarnic vsaj 40.000 ur • Svetilnost vsaj 115.000 lux , • Temperatura svetlobe 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 K • Snemljiv ročaj, ki prenese sterilizacijo (avtoklaviranje) • barvni indeks svetlobnega odboja (Ra) vsaj 96 • nastavljiva svetilnost 5 – 100% • velikost svetlobnega polja vsaj 15 do vsaj 25 cm • Segrevanje v operacijskem polju največ 0,5°C • pritrditveni obroč za stropno montažo | 1 | dr. MACH | LED 2 MC |  | 0 | 0
22 | Kirurška luč fiksna dvojna kombinirana_ SVE4 Lokacija: A.24 • Stropna montaža na istem nosilcu, pritrditveni obroč • Napajalnik za obe svetilki montiran na stropnem nosilcu • Osvetlitev v LED tehnologiji, življenska doba žarnic vsaj 40.000 ur • glavna luč: o Svetilnost vsaj 115.000 lux , o Temperatura svetlobe 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 K o Snemljiv ročaj, ki prenese sterilizacijo (avtoklaviranje) o barvni indeks svetlobnega odboja (Ra) vsaj 96 o nastavljiva svetilnost 5 – 100% o velikost svetlobnega polja vsaj 15 do vsaj 25 cm o Segrevanje v operacijskem polju največ 0,5°C • satelit: o rotacija svetilke vsaj 350° o daljša ročica, ki omogoča večjo rotacijo žarila Svetilnost vsaj 100.000 lux , o Temperatura svetlobe 4300 K o Snemljiv ročaj, ki prenese sterilizacijo (avtoklaviranje) o barvni indeks svetlobnega odboja (Ra) vsaj 95 o nastavljiva svetilnost 5 – 100% o velikost svetlobnega polja vsaj 15 do vsaj 25 cm o Segrevanje v operacijskem polju največ 0,5°C | 1 | dr. MACH | LED 2 MC kombinirana z LED 150F |  | 0 | 0
23 | Operacijska miza - pregibna_ MOP1 Lokacija: A.24 • V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine kvalitete AISI 304-SB • Ločeno nastavljivima stranskima ploščama • Sredinsko nameščen snemljivi žleb za lovljenje tekočin • Snemanje sredinskega žleba je preprosto • Električni hidravlični sistem razpona vsaj 75 do 110cm • Spremenljiv naklon (do 90°) • Velikost mize vsaj 140 x 50 cm • Stranski nosilec za poljubno premakljive zatiče, ki omogočajo preprosto privezovanje | 1 | EICKEMEYER | V-TOP |  | 0 | 0
24 | INSTRUMENTARSKA (MAYO) MIZICA_ MI1 Lokacija: A.21, A24, A27 • Mizica v celoti izdelana v kakovosti inox AISI 304 • Zgornja ploskev poglobljena (preprečuje padanje inštrumentov) in se lahko sname • Zgornji del mizice vrtljiv in se lahko pritrdi v vsakem položaju • Kolesa so antistatična s premerom najmanj 50 mm • Guma na kolesih omogoča tiho premikanje vozička • Višina nastavljiva od 900 do vsaj 1250 mm • Dimenzije 450x750x900-1250 mm | 3 | El.Medico | VI 7-616149 |  | 0 | 0
25 | Monitor življenjskh funkcij Lokacija: A.24 • Pulzna oksimetrija z nastavljivim alarmom • Natančni prikaz srčnega utripa in SpO₂ • Bar graf za prikaz intenzivnosti impulza • EKG za spremljanje srčnih funkcij (5 elektrod) • Oralno ali rektalno merjenje temperature • Neinvazivno spremljanje krvnega tlaka • Baterijski ali omrežni pogon • Z možnostjo kasnejše nadgradnje na kapnografijo • barvni zaslon z visoko ločljivostjo • SpO₂ senzorji (mali in veliki) • Vključena dokumentacijska programska oprema • Vključuje pripravo CO₂ za nadgradnjo na kapnografijo • Vključuje Alligator Clips • Vključuje EKG kabel, NIBP kabel in podaljšek • Vključuje manšete (cm): 3-6 / 6-11 / 8-15 (W 2.4 / 4.0 / 5.7) • Vključuje litij-ionsko baterijo • CO₂ modul, cev za merjenje vlage CO₂ in adapter za konektor • Manšete: Obseg 3 - 6 cm, Obseg 4 - 8 cm, Obseg 6 - 11 cm, Obseg 7 - 13 cm, Obseg 8 - 15 cm | 1 | EICKEMEYER | Life vet M |  | 0 | 0
26 | Elektro kirurška enota (aparat) Lokacija: A.24 • Aparat mora biti kompatibilen s klasičnimi elektro kirurškimi inštrumenti. • Aparat mora imeti vsaj tri izhode za inštrumente . • Aparat mora imeti tehnologijo trenutnega odziva za vzdrževanje enakega efekta pri različni gostoti tkiva. • Aparat mora imeti aktivno regulacijo iskrenja (»spark kontrol«) • Aparat mora imeti aktivno kontrolo uhajalnih tokov. • Aparat mora vključevati: o Modul za monopolarno elektro kirurško rezanje in koagulacijo:  Monopolarni generator, voden z mikroprocesorji in avtomatično regulacijo moči, električnega toka in napetosti glede na upornost tkiva (trenutni odziv ali podobno).  Možna dva načina monopolarnega delovanja: - rezanje - koagulacija  Moč do 300 vatov (W)- monopolarno rezanje  Moč do 120 vatov (W)- monopolarna koagulacija  Digitalne kazalce nastavitve moči, ki kažejo moč v vatih (W)  Možnost nastavitve različnih načinov rezanja: nizki (plitko), čisti in mešani.  Možnost nastavitve različnih načinov koagulacije: kontaktni, standardni in ''spray''  Možnost monopolarne aktivacije z ročnim stikalom ali z nožno stopalko  Možnost priključitve dvodelne nožne stopalke s funkcijama rezanja in koagulacije.  Možnost priključitve ročnika z dolžino kabla vsaj 4,5 m.  Možnost priklopa dveh monopolarnih ročnikov.  Samoadaptivni varnostni sistem za monitoring povratnih (nevtralnih) deljenih elektrod, ki delujejo individualno glede na prevodnost pacienta.  Prepoznavanje prevodnosti tkiva pri uporabi deljenih nevtralnih elektrod.  Delovanje v območju merjenja prevodnosti povratne elektrode med 5 do 135 ohmov z avtomatskim izklopom pri spremembi vrednosti za 40%.  Avtomatska takojšnja prekinitev toka pri slabem kontaktu povratne elektrode z hkratnim zvočnim in svetlobnim alarmom.  Dolžina kabla povratne elektrode vsaj 4,5 m.  Vizualni in zvočni signal za napake v delovanju, s prekinitvijo delovanja.  Možnost priklica nastavitev jakosti in programov zadnjega delovanja.  Možnost nastavitve glasnosti aktivacijskega zvoka.  Priključki za radiofrekvenčno aktivacijo, RS-232 serijski port, port za razširitev.  Pisno potrjeno zagotovilo (garancija), da proizvajalec plača vse stroške zdravljenja oziroma tožbe nastale pri eventualni opeklini na mestu povratne (nevtralne) elektrode. o Modul za bipolarno koagulacijo:  Moč do 70 vatov (W).  Različne nastavitve načinov koagulacije: natančni, standardni in makro.  Digitalni kazalci nastavitve moči, ki kažejo moč v vatih(W).  Možnost priključitve bipolarne pincete z dolžino kabla vsaj 4,5 m.  Aktiviranje z nožno stopalko.  Možnost avtobipolarnega načina delovanja z merjenjem prevodnosti tkiva med dvema elektrodama bipolarne pincete, ki se uporablja za samodejni start in prekinitev dotoka RF energije (izbira vsaj med 4 nivoji prevodnosti).  Možnost izbire pri avtobipolarnem načinu med takojšno aktivacijo in aktivacijo z zamikom dotoka RF energije (vsaj 5 časovnih zamikov). Možnost izbire med nožno in ročno autobipolarno aktivacijo.  Možnost enostavnega izhoda iz avtobipolarnega načina (s pritiskom na gumb priklic) na nastavitev zadnjega bipolarnega delovanja. • Floating ( plavajoči ) generator, izoliran v odnosu na zemljo. • CE certifikat. • Komplet opreme (ročnikov, zank, pincet, aktivnih elektrod, deljene nevtralne elektrode s hidrofilnim gelom • Zagotovljeno dobavo originalnega potrošnega materiala istega proizvajalca. • Zagotovljen servis v Sloveniji. • Vsaj enoletna garancija za aparat.
|  Možnost nastavitve glasnosti aktivacijskega zvoka.  Priključki za radiofrekvenčno aktivacijo, RS-232 serijski port, port za razširitev.  Pisno potrjeno zagotovilo (garancija), da proizvajalec plača vse stroške zdravljenja oziroma tožbe nastale pri eventualni opeklini na mestu povratne (nevtralne) elektrode. o Modul za bipolarno koagulacijo:  Moč do 70 vatov (W).  Različne nastavitve načinov koagulacije: natančni, standardni in makro.  Digitalni kazalci nastavitve moči, ki kažejo moč v vatih(W).  Možnost priključitve bipolarne pincete z dolžino kabla vsaj 4,5 m.  Aktiviranje z nožno stopalko.  Možnost avtobipolarnega načina delovanja z merjenjem prevodnosti tkiva med dvema elektrodama bipolarne pincete, ki se uporablja za samodejni start in prekinitev dotoka RF energije (izbira vsaj med 4 nivoji prevodnosti).  Možnost izbire pri avtobipolarnem načinu med takojšno aktivacijo in aktivacijo z zamikom dotoka RF energije (vsaj 5 časovnih zamikov). Možnost izbire med nožno in ročno autobipolarno aktivacijo.  Možnost enostavnega izhoda iz avtobipolarnega načina (s pritiskom na gumb priklic) na nastavitev zadnjega bipolarnega delovanja. • Floating ( plavajoči ) generator, izoliran v odnosu na zemljo. • CE certifikat. • Komplet opreme (ročnikov, zank, pincet, aktivnih elektrod, deljene nevtralne elektrode s hidrofilnim gelom • Zagotovljeno dobavo originalnega potrošnega materiala istega proizvajalca. • Zagotovljen servis v Sloveniji. • Vsaj enoletna garancija za aparat. | 1 | VALEYLAB | FORCE FX C5 |  | 0 | 0
27 | ANESTEZIJSKI APARAT S KOCENTRATORJEM KISIKA IN OSNOVNO OPREMO_ ANE1 Lokacija: A.24 • Enota za anestezijo o Na stojalu. o Merilnik pretoka (0,1 - 5,0 litra / min) o Merilnik tlaka v sistemu o Nastavljiv ventil za sproščanje tlaka o mimohod kisika o TEC 3 Isoflourane izparilnik o Soda Lime posoda in pribor o Vključen varnostni ventil za ročno predihavanje o Voziček za anestezijsko enoto o Polica za monitor o Polica za koncentrator kisika • Oxygen Concentrator o rezervoar kisika ni potreben o Nizka poraba energije (2 litra na minuto pri 290 W / 5 l na min pri 312 W) o Preprosta uporaba zaradi preproste razporeditve kontrol o Zvočna in vizualna opozorila za varnost pacienta o Nizka raven hrupa v ozadju, največ 40 dbA (50Hz) o Nastavljiv pretok: 0,5 - 5 litrov / min o Koncentracija kisika: 93% ± 3% • Osnovni komplet opreme za anestezijo, ki sestoji iz: o varnostni priključek za polnjenje Izoflurana o soda lime o inhalacijski balon 1,0 ltr. o inhalacijski balon 3,0 ltr. o inhalacijski balon 5,0 ltr. o set priključkov za tubuse o trahealni tubus 2,5 mm ID s ''cuffom'' o trahealni tubus 3,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 4,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 5,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 6,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 7,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 8,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 9,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 10,0 mm ID s cuffom o economy laringoskopski set o anestezijska maska, 25 mm o anestezijska maska, 33 mm o anestezijska maska, 40 mm o anestezijska maska, 38 mm o anestezijska maska, 72 mm o filter z odvajalno cevjo
| • Osnovni komplet opreme za anestezijo, ki sestoji iz: o varnostni priključek za polnjenje Izoflurana o soda lime o inhalacijski balon 1,0 ltr. o inhalacijski balon 3,0 ltr. o inhalacijski balon 5,0 ltr. o set priključkov za tubuse o trahealni tubus 2,5 mm ID s ''cuffom'' o trahealni tubus 3,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 4,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 5,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 6,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 7,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 8,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 9,0 mm ID s cuffom o trahealni tubus 10,0 mm ID s cuffom o economy laringoskopski set o anestezijska maska, 25 mm o anestezijska maska, 33 mm o anestezijska maska, 40 mm o anestezijska maska, 38 mm o anestezijska maska, 72 mm o filter z odvajalno cevjo | 1 | EICKEMEYER | NarkoVet + OxyVet III + |  | 0 | 0
28 | Pregledovalna miza nastavljiva_ MPN1 Lokacija: A.27 • Iz nerjavečega jekla (razred kakovosti najmanj 304) • Na kolesih, ki jih je moč zakleniti • Dolžine 120 do 130 cm • Širine 55 do 65 cm • Višine (hidravlično nastavljiva) najmanj 50, največ 100 cm • Nosilnosti najmanj 100 kg | 1 |  |  |  | 0 | 0
29 | Miza za oskrbovanje gnojnih ran in stomatologijo_ MSN1 Lokacija: A.27 • večnamenska miza v celoti izdelana iz nerjavečega jekla (304 stainless steel) • primerna za zobozdravstvene preglede, izpiranje ran, izpiranje ušes in podobno • vključena snemljiva mreža in armatura z raztegljivim tušem (304 stainless steel) • Dimenzije najmanj D 140 cm x Š 70 cm x V 85 cm • Kad najmanj 115x42 cm, globine 32 cm | 1 |  |  |  | 0 | 0
30 | Zobna enota za pnevmatske dentalne instrumente_ DENT1 Lokacija: A.27 • Montaža na prevozno sredstvo, nastavljivo po višini. • Priklop za zrak in vodo • Dva vmesnika med cevjo in turbino • Zobna enota: o ročniki razporejeni v dosegu roke operaterja o Visoka hitrost turbine (360.000/ min) o Nizko-hitrostni zračni motor z ravnim ročnikom (20.000 vrtljajev na minuto) o Hlajenje z vodo o Puster ročka 3 v enem (zrak / voda / sprej) o Nožno stikalo za aktiviranje • Turbina nasadni instrument, ki ima: o Zamenljiv vodni filter o Anti-povraten sistem o Keramične ležaje o Snemanje svedrov na pritisk o 100° delovni kot o Moč klešč 30N o Izvod vode iz štirih lukenj na sveder o Omogoča sterilizacijo (avtoklaviranje) o Priklop na MULTIflex spojko o Garancija vsaj 18 mesecev • Ultrazvočni čistilec zobnega kamna o Priklop na MULTIflex spojko o Visoka zmogljivost (28 kHz) o Velikost izhodnih amplitud: 120, 160, 240 µm o Eliptično gibanje o Vsaj pet konic (2x ploščat / širok; 2 x ploščat / koničast, 1 x točkast) o Možnost izbora dodatnih konic o Navorni ključ za pritrditev o Garancija vsaj 18 mesecev • Zračni mikromotor o Direkten pretok vode o Vgrajeni nepovratni ventil o ''Midwest'' razpored priključnih cevi o LUX osvetlitev o Garancija vsaj 12 mesecev • Kolenčnik za mikromotor: o Prenos hitrosti 1:1 o Hladilne cevke v notranjosti o Snemanje svedrov na pritisk o Svetlobna vlakna LUX v notranjosti (vsaj 25.000LUX) o Garancija vsaj 18 mesecev • Mazilno olje za ročnike vključno adapter + šoba • Polirne glave pakiranje vsaj 50 kosov (za enkratno uporabo) • Polirna pasta • Čistilna krtačka za svedre • Sveder (HP) Velikost 23 (Oblika: okrogla) • Sveder (FG) Velikost 23 (Oblika: okrogla) • Sveder (FG) Velikost 10 (Oblika: okrogla Tapered) • Sveder (FG) Velikost 12 (Oblika: okrogla Tapered) • Sveder (FG) Velikost 16 (Oblika: okrogla Tapered) • Vsaj enoletna garancija za aparat. • Dokumentacijo skladno z zakonodajo (ateste, garancijski list, navodila za varno uporabo in vzdrževanje) • Zagotovljen servis v Sloveniji z zalogo rezervnih delov. • Nadomestni aparat v primeru okvar.
| o Vsaj pet konic (2x ploščat / širok; 2 x ploščat / koničast, 1 x točkast) o Možnost izbora dodatnih konic o Navorni ključ za pritrditev o Garancija vsaj 18 mesecev • Zračni mikromotor o Direkten pretok vode o Vgrajeni nepovratni ventil o ''Midwest'' razpored priključnih cevi o LUX osvetlitev o Garancija vsaj 12 mesecev • Kolenčnik za mikromotor: o Prenos hitrosti 1:1 o Hladilne cevke v notranjosti o Snemanje svedrov na pritisk o Svetlobna vlakna LUX v notranjosti (vsaj 25.000LUX) o Garancija vsaj 18 mesecev • Mazilno olje za ročnike vključno adapter + šoba • Polirne glave pakiranje vsaj 50 kosov (za enkratno uporabo) • Polirna pasta • Čistilna krtačka za svedre • Sveder (HP) Velikost 23 (Oblika: okrogla) • Sveder (FG) Velikost 23 (Oblika: okrogla) • Sveder (FG) Velikost 10 (Oblika: okrogla Tapered) • Sveder (FG) Velikost 12 (Oblika: okrogla Tapered) • Sveder (FG) Velikost 16 (Oblika: okrogla Tapered) • Vsaj enoletna garancija za aparat. • Dokumentacijo skladno z zakonodajo (ateste, garancijski list, navodila itd) • Zagotovljen servis v Sloveniji z zalogo rezervnih delov. • Nadomestni aparat v primeru okvar. | 1 |  |  |  | 0 | 0
31 | Visokotlačni parni sterilizator (avtoklav)_ AVK1 Lokacija: A.22 - Volumen vsaj 22L - Nosilec pladnjev in 5 pladnjev - Meni za upravljanje v Slovenskem jeziku - Integrirani posodi za čisto in porabljeno vodo - Razred B - Prostostoječi avtoklav - Avtomatično polnenje in praznenje vode v obe posodi - Avtomatično preprečevanje kondenzacije on ohlajanju zaprtega avtoklava - Validacija in kontrola sterilizacije - BREZŽIČNA VALIDACIJA ELLAB - Tiskalnik sterilizacijskih ciklusov - USB data logger za shranjevanje ciklusov + CD s programom - GARANCIJA 5 let (ob rednem letnem vzdrževanju) - motorizirano zapiranje in odpiranje vrat | 1 | Newmed | Kronos B |  | 0 | 0
32 | Boksi za exotične živali_ BOX17 Lokacija: A.17 Proizvod iz Sealwise WCB materiala (ali enakovredno), odporen na kemikalije in se v celoti lahko recilkira površine obdelane antibakterijsko tehnologijo (Biomaster ali enakovredno) omogočati enostavno čiščenje (gladke površine, vogali zaobljeni) - max mere kompleta v mm: 2100/1300/850 (Višina/Širina/Globina) - 4 bivalne enote in spodaj dva predalnika za shranjevanje opreme - steklena vrata z luknjicami, ki omogočajo zadostno izmenjavo zraka, desno opiranje - integrirano električno napeljavo s 3 standardiziranimi evropskimi vtičnicami. - brez ostrih robov ali drugih delov, ki bi lahko poškodovali živali ali ljudi - Mehanizem za enostavno enoročno in tiho odpiranje - zapiranje vrat in preprečevanje pobega živali s samo-zatikanjem (živali ne morejo odpreti) zaključne letve, (do tal). | 1 | Technik |  |  | 0 | 0
33 | Boksi za mačke (intenzivna nega)_ BOX18 Lokacija: A.18 Proizvod iz nerjaveča pločevine, št. Jekla 14301(304), oznaka X5CrNi 18-10 (SIST EN 438-3, gladkih površin (elektro polirane), velja za vse kovinske dele. • Najmanj prednji del kletke ojačan z okvirjem iz nerjavečega jekla • Vse stene boksa, sestavljene iz največ 2 kosov, oz. minimalno število varjenih robov, ostali robovi varjeni po postopku TIG, vogali zaobljeni, zglajeni in omogočajo temeljito čiščenje. • enoto sestavlja 6 enako velikih boksov v dveh vrstah, • max mere kompleta v mm: 2100/2150/800 (Višina/Širina/Globina) • Zgornja vrsta 3x Steklena vrata (2 x desna, 1x leva) z O2 kompletom za potrebe intenzivne nege (steklena vrata, ki omogočajo oskrbovanje pacientov z dodatnim kisikom oziroma v prostoru dosegati višji delež kisika s pripadajočo opremo za spremljanje mikroklime in zagotavljanje primerne vlažnosti) (temperature control panel) • Spodnja vrsta 3x snemljiva mrežna vrata (2 x desna, 1x leva) iz nerjavečega jekla, vsi deli mreže varjeni na okvir, tečajni sornik enostavno snemljiv, kvalitetne izdelave, in prenese ''veliko-kratno'' odpiranje, zapiranje…. Mreža iz vertikalnih paličic iz nerjavečega jekla privarjenih (vogali zaobljeni, zglajeni in omogočajo temeljito čiščenje) na okvir z medsebojno razdaljo največ 25,5 mm. Mehanizem za enostavno enoročno in tiho odpiranje - zapiranje vrat, preprečevanje pobega živali s samo-zatikanjem (živali ne morejo odpreti) • Enota je prostostoječa s fiksna platforma,zaključni paneli in letvice (do tal), predpriprava za ozemljitev • integrirana električna napeljava s 3 standardiziranimi evropskimi vtičnicami. • Zaključne letve, ki preprečujejo iztekanje urina, blata • Natančna izdelava brez ostrih robov ali drugih delov, ki bi lahko poškodovali živali ali ljudi • Sestavljanje enote v prostoru iz pred-pripravljenih delov. | 1 | Technik |  |  | 0 | 0
34 | Boksi za mačke (intenzivna nega)_ BOX19 Lokacija: A.19 Proizvod iz nerjaveča pločevine, št. Jekla 14301(304), oznaka X5CrNi 18-10 (SIST EN 438-3, gladkih površin (elektro polirane), velja za vse kovinske dele. • Najmanj prednji del kletke ojačan z okvirjem iz nerjavečega jekla • Vse stene, sestavljene iz največ 2 kosov, oz. minimalno število varjenih robov, ostali robovi varjeni po postopku TIG, vogali zaobljeni, zglajeni in omogočajo temeljito čiščenje. • enoto sestavlja 6 enako velikih boksov v dveh vrstah, • max mere kompleta v mm: 2100/2180/800 (Višina/Širina/Globina) • Zgornja vrsta 3x Steklena vrata (2 x desna, 1x leva) z O2 kompletom za potrebe intenzivne nege (steklena vrata, ki omogočajo oskrbovanje pacientov z dodatnim kisikom oziroma v prostoru dosegati višji delež kisika s pripadajočo opremo za spremljanje mikroklime in zagotavljanje primerne vlažnosti) (temperature control panel) • Spodnja vrsta 3x snemljiva mrežna vrata (2 x desna, 1x leva) iz nerjavečega jekla, vsi deli mreže varjeni na okvir, tečajni sornik enostavno snemljiv, kvalitetne izdelave, in prenese ''veliko-kratno'' odpiranje, zapiranje…. Mreža iz vertikalnih paličic iz nerjavečega jekla privarjenih (vogali zaobljeni, zglajeni in omogočajo temeljito čiščenje) na okvir z medsebojno razdaljo največ 25,5 mm. Mehanizem za enostavno enoročno in tiho odpiranje - zapiranje vrat, preprečevanje pobega živali s samo-zatikanjem (živali ne morejo odpreti) • Enota je prostostoječa s fiksna platforma,zaključni paneli in letvice (do tal), predpriprava za ozemljitev • integrirana električna napeljava s 3 standardiziranimi evropskimi vtičnicami. • Zaključne letve, ki preprečujejo iztekanje urina, blata • Natančna izdelava brez ostrih robov ali drugih delov, ki bi lahko poškodovali živali ali ljudi • Sestavljanje enote v prostoru iz pred-pripravljenih delov. | 1 | Technik |  |  | 0 | 0
35 | Boksi za PSE (intenzivna nega)_ BOX25 Lokacija: A.25 Proizvod iz nerjaveča pločevine, št. Jekla 14301(304), oznaka X5CrNi 18-10 (SIST EN 438-3, gladkih površin (elektro polirane), velja za vse kovinske dele. • Najmanj prednji del kletke ojačan z okvirjem iz nerjavečega jekla • Vse stene boksa, sestavljene iz največ 2 kosov, oz. minimalno število varjenih robov, ostali robovi varjeni po postopku TIG, vogali zaobljeni, zglajeni in omogočajo temeljito čiščenje. • enoto sestavljata 3 manjša boksi v zgornji liniji in en manjši ter en večji - dvojni boks s snemljivo pregradna steno in snemljivim vmesnim stebričkom. • max mere kompleta v mm: 2100/1890/800 (Višina/Širina/Globina) • Zgornja vrsta 3x Steklena vrata ( desna) z O2 kompletom za potrebe intenzivne nege (steklena vrata, ki omogočajo oskrbovanje pacientov z dodatnim kisikom oziroma v prostoru dosegati višji delež kisika s pripadajočo opremo za spremljanje mikroklime in zagotavljanje primerne vlažnosti) (temperature control panel) • Spodnja vrsta 1x snemljiva dvojna mrežna vrata in 1x desna) iz nerjavečega jekla, vsi deli mreže varjeni na okvir, tečajni sornik enostavno snemljiv, kvalitetne izdelave, in prenese ''veliko-kratno'' odpiranje, zapiranje. Mreža iz vertikalnih paličic iz nerjavečega jekla privarjenih (vogali zaobljeni, zglajeni in omogočajo temeljito čiščenje) na okvir z medsebojno razdaljo največ 25,5 mm. Mehanizem za enostavno enoročno in tiho odpiranje - zapiranje vrat, preprečevanje pobega živali s samo-zatikanjem (živali ne morejo odpreti) • Enota je prostostoječa s fiksna platforma dvignjena od tal, zaključni paneli in letvice, predpriprava za ozemljitev • integrirana električna napeljava s 3 standardiziranimi evropskimi vtičnicami. • Zaključne letve, ki preprečujejo iztekanje urina, blata • Natančna izdelava brez ostrih robov ali drugih delov, ki bi lahko poškodovali živali ali ljudi • Sestavljanje enote v prostoru iz pred-pripravljenih delov. | 1 | Technik |  |  | 0 | 0
[6 empty] | skupaj medicinska oprema brez DDV | 0
[6 empty] | DDV | 0
[6 empty] | skupaj z DDV | 0